
[image: image1.jpg]


TT260A 覆层测厚仪

原理：

a) 磁性法(F型测头)

       当测头与覆盖层接触时，测头和磁性金属基体构成一闭合磁路，由于非磁性覆盖层的存在，使磁路磁阻变化，通过测量其变化可导出覆盖层的厚度。

b) 涡流法(N型测头)

利用高频交变电流在线圈中产生一个电磁场，当测头与覆盖层接触时，金属基体上产生电涡流，并对测头中的线圈产生反馈作用，通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。

 TT260A 涂层测厚仪采用了磁性和涡流两种测厚方法，可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铬、锌、铜、铝、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。

      TT260A覆层测厚仪- 涂层测厚仪是一种经济实用型便携式测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工程现场。通过使用不同的测头，还可满足多种测量的需要。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业必备的仪器。 

TT260A 涂层测厚仪符合以下标准：

覆层测厚仪符合以下标准：

磁感应  DIN EN IS0 2808, 2178, ASTM B499, DIN 50 982 GB/T 13452.2  GB/T4956-2003

电涡流方式: DIN EN IS0 2808, 2360, ASTM D1400 ISO1463-2003
特点：

        采用了磁性和涡流两种测厚方法，即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度；

        可使用10种测头(F400、F1、F1/90°、F5、F10、N400、N1、N1/90°、CN02、N10)；

        具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）；

        具有两种工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B)；

        设有五个统计量：平均值（MEAN）、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差（S．DEV）；

        可采用单点校准和两点校准两种方法对仪器进行校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正； 

        具有存贮功能：可存贮495个测量值；

        具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据，以便进行新的测量；

        可设置限界：对限界外的测量值能自动报警；

        具有电源欠压指示功能；

        操作过程有蜂鸣声提示；

        具有错误提示功能，通过屏显或蜂鸣声进行错误提示；

        设有两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式；

主机尺寸：125mm*67mm*32mm

重量：370克（不含探头）
 

   磁性测头选购表1：
	测头型号
	F400
	F1
	F1/90°
	F10

	工作原理
	磁    感    应

	测量范围(um)
	0～400
	0～1250
	0～10000

	低限分辨力(um)
	0.1
	0.1
	10

	示值

误差
	一点校准(um)
	±(3%H+1)
	±(3%H+10)

	
	二点校准(um)
	±((1～3)%H+0.7)
	±((1～3)%H+1)
	±((1～3)%H+10)

	测

试

条

件
	最小曲率半径(mm)
	凸
	1
	1.5
	平直
	10

	
	最小面积的直径(mm)
	3
	7
	7
	F40

	
	基体临界厚度(mm)
	0.2
	0.5
	0.5
	2



涡流测头选购表2：
 

	测头型号
	N400
	N1
	CN02

	工作原理
	涡    流

	测量范围(um)
	0～400
	0～1250
	10～200

	（铜上镀铬）
	 0～40um
	

	低限分辨力(um)
	0.1
	0.1
	1

	示

值

误差
	一点校准(um)
	±(3%H+0.7)
	±(3%H+1.5)
	±(3%H+1)

	
	二点校准(um)
	±[(1～3%H+0.7)
	±[(1～3)%H+1.5]
	___

	测

试

条

件
	最小曲率半径(mm)
	凸
	1.5
	3
	仅为平直

	
	最小面积的直径(mm)
	4
	5
	F7

	
	基体临界厚度(mm)
	0.3
	0.3
	无限制


                     

注：H——标称值

 测头选用参考表3： 

	被测面的表面

覆层/涂层 
	有机材料等非磁性覆盖层

如:漆料、油漆、塑料、陶瓷
	非磁性有色金属覆盖层如:

铬、锌、铝、铜、锡、银等阳极化层

	如铁钢、磁性钢
等磁性金属 
	选用磁性F系列测头

	如铜、铝、黄铜 、锌、锡等有色金属 
	F1 型测头 0～1250µm 

F10型测头0-10000um
	仅用于铜上镀铬N1 型

测头 0～40µm 

	塑料、印刷线路 

非金属基体  
	-
	-
	CN02 型测头10～200µm


  

 

基本配置：
　　TT260A主机　　 1台
　　F1或N1测头　 1支
　　校准标准片　 1套
　　电池　　　　  2个

通讯电缆    1个  

软件   1个
      手提密码箱     1个

    合格证，保修卡，说明书等文字资料


       

