
	[image: image1.jpg]©

GOLDRARE




	关于河北三坐标维修的申请
	裁

决
	编 制
	审 核
	批 准

	
	
	
	王春新
	　
	　

	□报告            ■申请            □ 通知
	意

  见
	

	制作日期
	2023.5.8
	
	

	实行日期
	2023.5.9
	
	


	尊敬的公司领导：

河北实验室三坐标购买于2007年，正常维护保养已使用16年。由于设备硬件老化，现该设备光栅尺损坏已无法正常跟踪数据，已停用，且软件经常瘫痪早已无法满足使用要求。经与设备厂家沟通，目前有以下三种方案：
方案内容

周期

费用（元）

优缺点

方案一

购买新设备（原厂家深圳赛飞测量科技有限公司报价）

6个月

约40万
优：测量精度高
缺：费用高，周期长

方案二

保留设备基础架构及平台，外包进行软件硬件更换、升级（设备科沟通的泰勒斯（天津）科技有限公司）
3个月

约25万
优: 费用较低

缺：周期较长，后期调试过程会出现技术问题

方案三

由原厂家进行维修保养，达到正常使用要求(深圳赛飞测量科技有限公司)
1个月

报价1.69万，经协商，最低1.6万，需预付50%。
优：周期短，能较快投入使用
缺：设备使用年限长久，其他配件后期可能出现问题仍会产生维修费用
 河北实验室三坐标主要用于河北公司内部检具的周期检定校准及零部件空间尺寸测量，该设备于2023年2月停用至今，经与多家三坐标厂家联系沟通，由于使用年限长久且非三坐标主流品牌（配件难寻），仅原厂家提供了维修保养报价单，且部分检具急需内部检定校准。经权衡，我部推荐方案三，由原厂家进行维修保养。
以上请领导批示；




A4(210×297)               [image: image2.png]IRNEREIZERHERAS

BEIING GOLDRARE Automot ts Co.LTOD.




                   NO/1-1

