
	[image: image1.jpg]©

GOLDRARE




	关于河北万能拉力试验机维修的申请
	裁

决
	编 制
	审 核
	批 准

	
	
	
	王春新
	　
	　

	□报告            ■申请            □ 通知
	意

  见
	

	制作日期
	2025.2.6
	
	

	实行日期
	
	
	


	尊敬的公司领导：

河北实验室万能拉力试验机购买于2014年，正常维护保养已使用10年。2025年2月6日测量H6扶手强度时出现跳数问题，具体表现为压头匀速下压情况下压力值突然递增700-800N，而不是压力数值逐步递增。在空载情况下运行设备，数值仍然会出现突然递增的情况，但并非每次都出现。经公司设备科王化涛维修，更换串口插头后，问题仍未解决。实验室联系原厂家-长春市新科试验仪器设备有限公司售后人员，原厂家售后人员怀疑是传感器内部接头问题，并指明梁国胤在任期间更换过一次传感器，此传感器信息为  品牌：CELTRON，型号:PSD-10t SJTH, O/P：2.9972。
 河北实验室万能拉力试验机主要用于河北公司各事业部的拉力、压力试验，使用频次极高，如螺母顶出力试验，布套断裂强度、接缝强度试验，H6扶手强度试验、弹簧弹力测试……。河北实验设备年度校准日期为2025年3月19日，目前情况下，万能拉力试验机年度校准不能通过。为保证各实验正常进行、设备年度校准如期进行，申请委托原厂家来人检修，具体问题及费用以厂家的报价单及合同为准。
以上请领导批示。



A4(210×297)               [image: image2.png]IRNEREIZERHERAS

BEIING GOLDRARE Automot ts Co.LTOD.




                   NO/1-1

