## 会议纪要3-1
|  | 会 议 纪 要 |  |  | 编制时间
2025-09-17
主 题 |  | 关于 气密检测设备 评审
会议时间 |  | 2025-09-17 | 地点 | 三楼会议室
会议方式 |  | □现场 □视频会议 ☑会议室会议
主 持： 孙文杰 记录：孙文杰 审核： 签发：
出席人员： |  | 张晓锋、苏东、张加、李凡、郝旺生、许子洋、王治平、姚明阳、李喜庆
缺席人员
序号 | 工 作 内 容 |  | 责任人部门 | 责任人 | 时间节点 | 备注
讨论结果：选择连拓
为了更好的检验产品的气密性，筛选3家专门做气密性检测的厂家，经过样件验证，方案及参数对比后，连拓的方案和气压值均符合我公司的要求，对比如下：
经过领导评审，同意选择连拓公司； 原因1：我方对气压调节范围及精度相关要求较高，连拓的设备性能相对其他两家更优； 原因2：提供免费上门培训1次，售后服务保障优于其他家； 要求：签订合同时，需要将技术参数及相关的其他信息纳入合同范围。
主送：相关责任人
抄送：
表单：No.GR-71-05-02（C/1） A4（210mm×297mm）

## Sheet1
双通道气密检测仪器
供应商 | 博仪科技（BYD-1200Z-22） | 连拓（LY-M1200-2-D） | 创为智造
公司地址 | 东莞 | 厦门市集美区 | 深圳
气密仪器模式 | 直压式气密检测仪器； | 直压式气密检测仪器； | 直压式气密检测仪器；
设备尺寸 | 450mmx235mmx280mm | 320*286*300MM | 330mmx360mmx235mm
设备电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz
设备环境要求： | 负30℃到50℃/湿度：≤95（露水）不能淋水还有干燥/干净气压 | 负25℃到60℃/湿度：≤95（露水）不能淋水还有干燥/干净气压 | 负15℃到40℃/湿度：≤95（露水）不能淋水
设备校准 | 零泄漏件校准/设备返厂校准/第三方校准 | 零泄漏件校准/设备返厂校准/第三方校准 | 零泄漏件校准/设备返厂校准/第三方校准
外部供气气压： | 0.4-0.8Mpa（干燥/干净气压） | 0.4-1.5Mpa（干燥/干净气压） | 0.4-0.8Mpa（干燥/干净气压）
压力调节范围 | 50～1200kpa | 3-1200kpa | 200～1600kpa
压力调节精度 | ±0.2%F.S | ±0.1%F.S | ±0.5%F.S
传感器测量范围 | 50～1200kpa | 3-1200kpa | 200～1600kpa
传感器精度 | ±0.2%F.S | ±0.1%F.S | ±0.1%F.S
泄露分辨率 | 1PA | 1PA | 1PA
储存： | 10万条 | 10万条 | 10万条
增压泵 | 2:01 | 2:01 | 2:01
报价储气罐大小 | 20升 | 40升 | 38升
售后服务 | 自产品购买之日起免费保修一年，并提供终身有偿维护服务。但有属于不免费条例。 | 保修期限：售后质保一年，并提供终身有偿维护服务。上门培训一次 | 保修期限：售后质保2年，并提供终身有偿维护服务。
售价/元 | 26350 | 32000 | 22500